ПОСТАНОВЛЕНИЕ   № 217

Об утверждении Санитарных правил 
и норм 2.1.8.12-37-2005 
 «Гигиенические требования к шуму, создаваемому изделиями медицинской техники в помещениях организаций здравоохранения»

В целях исполнения Закона Республики Беларусь «О санитарно-эпидемическом благополучии населения» в редакции от 23 мая 2000 года (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., 
№ 52, 2/172) постановляю:

- Утвердить прилагаемые Санитарные правила и нормы
2.1.8.12-37-2005 «Гигиенические требования к шуму, создаваемому
изделиями медицинской техники в помещениях организаций
здравоохранения» и ввести их в действие на территории Республики
Беларусь с 03 апреля 2006 г.

- С момента введения в действие Санитарных правил и норм
2.1.8.12-37-2005 «Гигиенические требования к шуму, создаваемому
изделиями медицинской техники в помещениях организаций
здравоохранения» не применять на территории Республики Беларусь
«Санитарные нормы допустимого шума, создаваемого изделиями
медицинской техники в помещениях лечебно-профилактических
учреждений» № 3057-84, утвержденные заместителем Главного
государственного санитарного врача СССР 30 июля 1984 г.

- Главным государственным  санитарным врачам
административных территорий данное постановление довести до
сведения всех заинтересованных и установить контроль за его
выполнением.

Министерство здравоохранения Республики Беларусь

Республиканские санитарно–гигиенические и санитарно–противоэпидемические правила и нормы

Санитарные правила и нормы 2.1.8.12-37– 2005

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ШУМУ, СОЗДАВАЕМОМУ

ИЗДЕЛИЯМИ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ  В  ПОМЕЩЕНИЯХ

ОРГАНИЗАЦИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Минск – 2005

УТВЕРЖДЕНО

Постановление

Главного государственного

санитарного врача

Республики Беларусь

12 декабря 2005  № 217

Санитарные правила и нормы 2.1.8.12-37– 2005

«ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ШУМУ, СОЗДАВАЕМОМУ

ИЗДЕЛИЯМИ  МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ  В  ПОМЕЩЕНИЯХ

ОРГАНИЗАЦИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»

ГЛАВА 1

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Санитарные правила и нормы 2.1.8.12-37– 2005 «Гигиенические требования к шуму, создаваемому изделиями  медицинской техники  в  помещениях организаций здравоохранения» (далее – СанПиН) устанавливают допустимые уровни шума,  создаваемые изделиями медицинской техники (приборы, аппараты, оборудование и механизированный инструмент) и воздействующие на персонал и пациентов (больные, обследуемые) в различных помещениях организаций здравоохранения.

Настоящие СанПиН не распространяются на шумы, создаваемые технологическим оборудованием предприятий медицинской промышленности. Шум, создаваемый  инженерно-техническим и санитарным оборудованием в помещениях организаций здравоохранения оценивается по Санитарным правилам и нормам 2.2.4/2.1.8.10-32-2002 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь 31 декабря 2002 г., № 158 (далее - СанПиН 2.2.4/2.1.8.10-32-2002).

Настоящие СанПиН являются обязательными для всех организаций на территории Республики Беларусь независимо от форм собственности, подчинения и принадлежности, а также физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей) независимо от их гражданства, проектирующих, изготовляющих, обслуживающих, ремонтирующих и эксплуатирующих изделия медицинской техники.

Ответственность за выполнение требований настоящих СанПиН возлагается  на руководителей и должностных лиц организаций, а также граждан.

ГЛАВА 2

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Уровень звукового давления – выраженное в логарифмических единицах отношение среднего квадратического значения звукового давления в определенной полосе частот к стандартизованному исходному значению звукового давления; измеряется в дБ (децибелах) и определяется по формуле:

L = 20 lg p/p0 ,                                                 (1)

где  L – уровень звукового давления, дБ;

р – среднее квадратическое значение звукового давления в определенной полосе частот, Па;

р0 = 2 · 10 –5  Па – исходное значение звукового давления в воздухе.

- Уровень звука - выраженное в логарифмических единицах отношение среднего квадратического значения звукового давления, скорректированного по стандартизованной частотной характеристике «А», к стандартизованному исходному значению звукового давления; измеряется в дБА (децибелах по частотной характеристике «А») и определяется по формуле:

LА = 20 lg pА/p0  ,                                           (2)

где  LА – уровень звука, дБА;

рА – среднее квадратическое значение звукового давления с учетом коррекции «А», Па.

- Эквивалентный (по энергии) уровень звука непостоянного шума - уровень звука постоянного широкополосного шума, который имеет такое же среднее квадратическое звуковое давление, что и данный непостоянный шум в течение заданного интервала времени; измеряется в дБА и определяется по формуле:

T

LАэкв = 10 lg { T-1   [ pA (t) / p0] 2 dt }  ,                              (3)

0

где LАэкв  - эквивалентный (по  энергии) уровень звука непостоянного шума, дБА;

pA (t) – текущее значение среднего квадратического звукового давления с учетом коррекции «А», Па;

Т – заданный интервал времени, с.

Максимальный уровень звука - уровень звука, соответствующий максимальному показанию измерительного прямопоказывающего прибора (шумомера) при визуальном отсчете, или  значение уровня звука, превышаемое в течение 1% времени измерения при регистрации автоматическим устройством; измеряется в дБА.

Постоянный шум - шум, уровень звука которого за 8-часовой рабочий день (рабочую смену) или за время измерения в помещениях жилых и общественных зданий, на территории жилой застройки изменяется во времени не более, чем на 5 дБА при измерениях на стандартизованной временной характеристике измерительного прибора «медленно».

Непостоянный шум - шум, уровень звука которого за 8-часовой рабочий  день (рабочую смену) или за время измерения в помещениях жилых и общественных зданий, на территории жилой застройки изменяется во времени более чем на 5 дБА при измерениях на стандартизованной временной характеристике измерительного прибора «медленно».

ГЛАВА 3

НОРМИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ шума

Нормируемыми параметрами постоянного шума являются:

уровни звукового давления в дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц, определяемые по формуле (1);

уровни звука в дБА, определяемые по формуле (2).

Оценка постоянного шума на соответствие  допустимым уровням должна проводиться как по уровням звукового давления, так и по уровню звука. Превышение хотя бы одного из указанных показателей должно квалифицироваться как несоответствие настоящим СанПиН.

Нормируемыми параметрами непостоянного шума являются:

эквивалентный (по энергии) уровень звука в дБА, определяемый по формуле (3);

максимальный уровень звука в дБА.

Оценка непостоянного шума на соответствие допустимым уровням должна проводиться как по эквивалентному, так и по максимальному уровням звука. Превышение хотя бы одного из указанных показателей должно квалифицироваться как несоответствие настоящим СанПиН.

Допустимые значения октавных уровней  звукового давления, уровней звука и эквивалентных уровней звука для изделий медицинской техники, работающих в непрерывном режиме, следует определять согласно приложению 1 в зависимости от контингентов, подвергающихся воздействию шума: I группа— пациенты, II — старший и средний медицинский персонал, III— младший медицинский и вспомогательно-технический персонал.

Для изделий первой группы, шум которых воздействует на больных круглосуточно или ночью, допустимые уровни снижаются на 5 дБА (дБ).

Для изделий медицинской техники, работающих в повторно-кратковременном (продолжительностью менее 20 мин.) режиме, допускается превышение уровня на 5 дБА выше указанных в приложении 1.

Примеры характерных изделий медтехники в зависимости от назначения и режима работы (непрерывный или повторно-кратковременный) - согласно приложению 2.

Допустимые максимальные уровни звука следует принимать на 10 дБА выше соответствующих эквивалентных уровней звука, приведенных в приложениях 1 и 2.

ГЛАВА 4

ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ

Измерения уровней шума, создаваемого изделиями медтехники, следует проводить при их установке и эксплуатации в помещении в реальных условиях согласно СанПиН 2.2.4/2.1.8.10-32-2002 в зоне нахождения пациентов и персонала.

Измерения уровней шума проводятся от каждого изделия медтехники в отдельности в соответствии с требованиями, содержащимися в нормативно-технической документации на данный источник шума.

Измерения шума должны быть выполнены при эксплуатации изделия медтехники на всех рабочих режимах и оценены по наиболее шумному режиму.

Измерение эквивалентного уровня звука непостоянного шума должно проводиться интегрирующими шумомерами.

Максимальный уровень звука соответствует максимальному показанию шумомера при включении временной характеристики «быстро» и измерении в течение всего времени работы (в т.ч. переходного режима - пуск, выключение и т.д.).

Измерения уровней шума, создаваемых изделиями медтехники в смежных помещениях, проводятся в соответствии с СанПиН 2.2.4/2.1.8.10-32-2002.

При оценке шумового режима помещения, в котором находится несколько изделий медтехники, измерения проводятся при работе всех изделий, которые эксплуатируются в данном помещении.

ГЛАВА 5

ТРЕБОВАНИЯ К ИЗДЕЛИЯМ КАК ИСТОЧНИКАМ ШУМА

Изделия медтехники должны иметь такие октавные уровни звуковой мощности и (или) корректированные уровни звуковой мощности, чтобы не создавать в зоне нахождения персонала и пациентов уровней звука, превышающих установленные настоящими СанПиН.

Документация на проектирование, изготовление, испытания и эксплуатацию изделий медтехники, являющихся источником шума, должна содержать требования к шумовым характеристикам, соответствующим требованиям настоящих СанПиН, и при необходимости рекомендации по защите от шума персонала и пациентов.

ГЛАВА 6

ЗАЩИТА ОТ ШУМА

Шум изделий медтехники, проникающий в соседние помещения, не должен превышать уровней, установленных СанПиН 2.2.4/2.1.8.10-32-2002 (глава 5, приложение 3) для палат, операционных, кабинетов врачей организаций здравоохранения.

Изделия медтехники должны устанавливаться в помещениях соответствующего назначения, а их эксплуатация должна осуществляться в соответствии с нормативной документацией, содержащей требования к шумовым характеристикам.

При выборе места установки изделий медтехники необходимо учитывать их шумовые характеристики, объемно-планировочные решения помещений, звукопоглощающие и звукоотражающие свойства ограждающих конструкций, материалов, мебели, покрытий пола и т. д., чтобы в зоне нахождения персонала и пациентов уровни шума не превышали допустимых значений.

Размещение и использование изделий медтехники с круглосуточным действием шума допускается только в однокоечных палатах или помещениях специального назначения.

При эксплуатации изделий медтехники, создающих шум в зоне длительного (более суток) пребывания больных, должны быть приняты соответствующие меры но защите их от шума.

Изделия медтехники должны подвергаться плановому, регулярному техническому осмотру, уходу и ремонту с целью профилактики неблагоприятных изменений их шумовых характеристик.

Приложение 1

к Санитарным правилам и нормам 2.1.8.21-37–2005 «Гигиенические требования к шуму, создаваемому изделиями медицинской техники в помещениях организаций здравоохранения»

Допустимые уровни шума, создаваемого изделиями

медицинской техники

| Группы изделий медицинской техники | Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровни звука и эквивалентные уровни звука, дБА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |
| I | 86 | 71 | 61 | 54 | 49 | 45 | 42 | 40 | 38 | 50 |
| II | 90 | 75 | 66 | 59 | 54 | 50 | 47 | 45 | 43 | 55 |
| III | 93 | 79 | 70 | 63 | 58 | 55 | 52 | 50 | 49 | 60 |

Приложение 2

к Санитарным правилам и нормам 2.1.8. 12-37 –2005 «Гигиенические требования к шуму, создаваемому изделиями медицинской техники  в помещениях организаций здравоохранения»

Примеры характерных изделий медицинской техники

| Группа изделий | Уровни звука и эквивалентные уровни звука, дБА | Режим работы | Наименование изделий |
| --- | --- | --- | --- |
| I | 50 | Непрерывный | Хирургическая аппаратура, аппараты для искусственной вентиляции легких, наркозно- дыхательные и др. |
| II | 55 | Непрерывный | Лабораторное оборудование (для клинических, биохимических бактериологических и др. исследований) |
| III | 60 | Непрерывный | Стерилизационно-дезинфекционное оборудование |
| Ia | 55 | Повторно-кратковременный | Физиотерапевтическое, рентгенологическое оборудование, приборы для функциональной диагностики и др. |
| IIа | 60 | Повторно-кратковременный | Стоматологическое и лабораторное оборудование и др. |
| IIIa | 65 | Повторно-кратковременный | Моечное оборудование и др. |

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. Настоящие Санитарные правила и нормы 2.1.8.12-37–2005 «Гигиенические требования к шуму, создаваемому изделиями медицинской техники в помещениях организаций здравоохранения» разработаны:

ГУ «Республиканский научно-практический центр гигиены» Министерства здравоохранения Республики Беларусь (директор – д.м.н., профессор С.М.Соколов, к.м.н. Худницкий С.С., к.т.н. Запорожченко А.А., к.т.н. Соловьева И.В., Быкова Н.П., Дойникова М.С.);

ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» (Асташко Г.А., Долгин А.С., к.м.н. Позин С.Г., Апанович В.К.);

ГУ «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии» (Челнов В.М., Беляев А.А., Тюхлов Д.Н., Лепехин А.В.);

В рецензировании и доработке документа принимали участие:

Белорусский государственный медицинский университет (д.м.н. профессор Олешкевич Л.А.).

2. Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 12 декабря 2005 г. № 217.

3. Введены взамен «Санитарных норм допустимого шума, создаваемого изделиями медицинской техники в помещениях лечебно-профилактических учреждений» № 3057-84, утвержденных заместителем Главного государственного санитарного врача СССР 30 июля 1984 г.