Министерство здравоохранения Республики Беларусь

- Республиканские санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы

Санитарные правила и нормы 2.6.3.13-24-2006

«ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ»

- Минск-2006

УТВЕРЖДЕНО Постановление Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь От 22 ноября 2006 № 143

Санитарные правила и нормы 2.6.3.13-24-2006

«ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ»

- ГЛАВА 1

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1. В настоящих Санитарных правилах и нормах 2.6.3.13-24-2006 «Гигиенические требования к обеспечению радиационной безопасности при проведении лучевой терапии» (далее – Правила) применяются термины и определения, предусмотренные Гигиеническими нормативами 2.6.1.8-127-2000 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-2000)», утверждёнными постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 25 января 2000 г. № 5 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 35, 8/3037) (далее – НРБ-2000) и Санитарными правилами и нормами 2.6.1.8-8-2002 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСП-2002)», утверждёнными постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22 февраля 2002 г. № 6 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 35, 8/7859) (далее – ОСП-2002).

2. В настоящих Правилах также применяются следующие термины и определения:

гарантия качества лучевой терапии – система мероприятий, направленная на соблюдение качества всех этапов технологического процесса лучевого лечения;

дезактивация - удаление или снижение радиоактивного загрязнения с какой-либо поверхности или из какой-либо среды;

зона радиационной аварии - территория, на которой установлен факт радиационной аварии;

кабинет лучевой терапии – совокупность взаимосвязанных помещений и оборудования, предназначенных для реализации технологического процесса лечения больных с применением источника ионизирующего излучения (далее – ИИИ);

кабинет дистанционной гамма-терапии – кабинет лучевой терапии, предназначенный для проведения дистанционной гамма-терапии на дистанционных радиоизотопных аппаратах;

кабинет рентгенотерапии – кабинет лучевой терапии, предназначенный для проведения рентгенотерапии на рентгенотерапевтических аппаратах;

кабинет мегавольтной терапии – кабинет лучевой терапии, предназначенный для проведения терапии тормозным излучением или электронами высоких энергий на медицинских ускорителях электронов;

кабинет контактной аппаратурной лучевой терапии – кабинет лучевой терапии, предназначенный для проведения контактной лучевой терапии на аппаратах;

кабинет планирования лучевой терапии – совокупность помещений и оборудования, предназначенных для получения топографической информации, расчета распределений дозы и подготовки планов лучевой терапии;

лицензия - разрешение на конкретный вид деятельности, которое выдается регулирующими органами на  основе оценки полезности и безопасности данной деятельности, сопровождающееся предписаниями и условиями, которые должны выполняться юридическим лицом, получившим лицензию;

отделение лучевой терапии – совокупность двух или более кабинетов лучевой терапии и общих для них помещений, обеспечивающих лечебную работу персонала;

отделение лучевой терапии открытыми ИИИ (отделение ядерной медицины) – отделение лучевой терапии, предназначенное для проведения контактной терапии путем введения в полости или ткани больного открытых радионуклидных ИИИ;

технологический процесс – совокупность приемов, операций и их последовательность при реализации методик лучевой терапии;

устройство (источник), генерирующее ионизирующее излучение - электрофизическое устройство (рентгеновский аппарат, ускоритель, генератор и т.д.), в котором ионизирующее излучение возникает за счет изменения скорости заряженных частиц, их аннигиляции или ядерных реакций.

ГЛАВА 2

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

3. Настоящие Правила устанавливают гигиенические требования к обеспечению радиационной безопасности в кабинетах и отделениях лучевой терапии (далее - кабинеты и отделения) организаций здравоохранения, медицинских учреждений образования, научно-исследовательских организаций системы здравоохранения (далее – ОЗ), в том числе кабинеты и отделения:

дистанционной лучевой терапии с использованием фотонного излучения и электронов;

контактной лучевой терапии;

лучевой терапии открытыми ИИИ;

предлучевой подготовки пациентов;

планирования лучевой терапии.

4. Настоящие Правила являются обязательными для исполнения при проектировании, реконструкции, строительстве новых и эксплуатации действующих кабинетов и отделений.

5. Требования настоящих Правил обязательны для исполнения на территории Республики Беларусь всеми юридическими и физическими лицами, независимо от их подчиненности и формы собственности, деятельность которых связана с проведение лучевой терапии.

- ГЛАВА 3

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6. Настоящие Правила разработаны в соответствии с требованиями НРБ-2000, ОСП-2002.

7. Кабинеты и отделения должны соответствовать требованиям НРБ-2000, ОСП-2002, настоящих Правил.

8. Для обеспечения радиационной безопасности персонала и населения в кабинетах и отделениях должны соблюдаться основные принципы обеспечения радиационной безопасности:

принцип нормирования – непревышение допустимых пределов индивидуальных доз облучения граждан от всех ИИИ;

принцип обоснования – запрещение всех видов деятельности по использованию ИИИ, при которых полученная для человека и общества польза не превышает риск возможного вреда, причиненного дополнительным облучением;

принцип оптимизации – поддержание на достижимо низком уровне с учетом экономических и социальных факторов индивидуальных доз облучения и числа облучаемых лиц при использовании любого ИИИ.

Принцип нормирования при проведении лучевой терапии реализуется:

установлением гигиенических нормативов (допустимых пределов доз) облучения персонала;

непревышением планируемых доз облучения пациентов для получения максимального терапевтического эффекта.

Принцип обоснования реализуется с учетом следующих требований:

проведение лучевой терапии только по клиническим показаниям;

выбор наиболее щадящих методов облучения;

риск отказа от лучевого лечения должен заведомо превышать риск от его проведения.

Принцип оптимизации реализуется:

путем поддержания доз облучения на таких низких уровнях, каких возможно достичь при условии обеспечения необходимого объема и качества терапевтического эффекта;

путем максимального снижения поглощенной дозы на нормальные ткани и органы, окружающие мишень;

путем применения мероприятий гарантии качества лучевой терапии.

9. Радиационная безопасность в кабинетах и отделениях должна обеспечиваться:

технологически и санитарно-гигиенически обоснованными расположением и планировкой помещений;

рациональной организацией работ с ИИИ;

рациональной организацией рабочих мест;

применением аппаратуры и защитного оборудования, отвечающих требованиям безопасности;

соблюдением правил эксплуатации коммуникаций и оборудования, в том числе электроустановок, машин, механизмов;

обучением персонала безопасным методам и приемам работы;

применением эффективных индивидуальных средств защиты персонала.

10. Ответственность за обеспечение радиационной безопасности в кабинетах и отделениях возлагается на администрацию ОЗ.

11. ОЗ, осуществляющие деятельность по проведению лучевой терапии, должны получить санитарный паспорт на право работы с ИИИ (далее-санитарный паспорт), который выдается органами и учреждениями, осуществляющими государственный санитарный надзор на срок не более трех лет.

12. При проведении лучевой терапии используются только те радиофармпрепараты (далее – РФП), аппаратура, оборудование и технологии, которые разрешены к клиническому применению Министерством здравоохранения Республики Беларусь.

13. Все физические лица, которые проводят лучевую терапию, а также физические лица, не работающие с источниками ионизирующего излучения, но находящиеся по условиям труда в зоне их воздействия в дозах, превышающих допустимые пределы доз для населения, относятся к категории "персонал". Отнесение физических лиц к категории "персонал" осуществляется администрацией организации здравоохранения.

При гигиенической оценке условий и характера труда на рабочих местах персонала с целью классификации работ по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса проводятся расчеты количества радионуклида, эквивалентного по радиотоксичности 3,7·106 Бк и 3,7·108 Бк радия-226, по формуле

A       x K

Ra-226    g,  Ra-226

A     = ---------------------,

nucl             K

g, nucl

где A     - активность радионуклида, Бк;

nucl

A       - активность радия-226, Бк;

Ra-226

K          - керма-постоянная радия-226, Гр·кв.м/Бк·час;

g, Ra-226

K        - керма-постоянная радионуклида, Гр·кв.м/Бк·час.

g, nucl

Значения    керма-постоянных   радионуклидов,   применяемых   в

-15

организациях      здравоохранения:      радий-226 -    1,673 x 10

-14

Гр·кв.м/Бк·час,  йод-131 - 5,216 x 10    Гр·кв.м/Бк·час,   йод-125 -

-14                                                    -14

3,373 x 10       Гр·кв.м/Бк·час,     технеций-99m  -   1,823 x 10

-14

Гр·кв.м/Бк·час, галий-67 - 1,891 x 10    Гр·кв.м/Бк·час, талий-201 -

-14                                                    -14

4,122 x 10        Гр·кв.м/Бк·час,     индий-113m   -   4,158 x 10

Гр·кв.м/Бк·час.

Гигиеническая  оценка  условий  и  характера  труда  на рабочих

местах    персонала    проводится    по    максимальной   активности

радионуклидов, используемых на рабочих местах.

14. Основные пределы доз облучения персонала и населения и значения допустимых уровней ионизирующих излучений регламентируются НРБ-2000, ОСП-2002.

15. Администрацией ОЗ должны быть установлены контрольные уровни (далее – КУ) облучения персонала при проведении лучевой терапии. Их числовые значения должны быть основаны на достигнутом в данном ОЗ уровне радиационной безопасности и обеспечивать условия, при которых не будут превышены пределы доз, регламентируемые НРБ-2000.

16. Для женщин в возрасте до 45 лет, работающих с ИИИ, вводятся дополнительные ограничения: эквивалентная доза на поверхности нижней части области живота не должна превышать 1 мЗв за месяц, а поступление радионуклидов в организм за год не должно превышать 1/20 предела годового поступления для персонала. В этих условиях эквивалентная доза облучения плода за 2 месяца невыявленной беременности не превысит 1 мЗв.

17. Администрация ОЗ обязана перевести беременную женщину на работу, не связанную с ИИИ, со дня получения информации о факте беременности на весь период беременности и грудного вскармливания ребенка.

18. Оценка состояния радиационной безопасности в кабинетах и отделениях включает проведение РК в соответствии с требованиями НРБ-2000 и ОСП-2002.

В каждом кабинете и отделении должна быть разработана документация по радиационной безопасности в соответствии с требованиями НРБ-2000, ОСП-2002.

19. В каждом кабинете и отделении должна быть техническая документация на используемое технологическое оборудование.

20. Весь процесс лучевой терапии в кабинетах и отделениях должен осуществляться в соответствии с требованиями документов по гарантии качества лучевой терапии.

21. Контроль и учет индивидуальных доз облучения персонала и пациентов должен осуществляться в рамках единой государственной системы контроля и учета индивидуальных доз облучения. Форма карточки учета индивидуальных доз внешнего облучения лиц, работающих с ИИИ, приведена в приложении 14 к ОСП-2002.

22. ИИИ, входящие в комплект приборов, аппаратов и установок учитываются в приходно-расходном журнале. Форма приходно-расходного журнала учета ИИИ приведена в приложении 7 к ОСП-2002.

23. Администрация ОЗ должна разработать и согласовать в установленном порядке «План мероприятий по защите персонала и населения в случае радиационной аварии», «Инструкцию по действию персонала в аварийных ситуациях».

24. В помещениях кабинетов и отделений, в которых используются ИИИ, запрещается проводить работы, не связанные с их применением, и размещать оборудование, не предусмотренное для выполнения запланированных технологических процессов.

25. Кабинеты и отделения до начала эксплуатации должны быть приняты комиссией, созданной в установленном порядке.

- ГЛАВА 4

ОПАСНЫЕ И ВРЕДНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФАКТОРЫ

26. При использовании ИИИ в кабинетах и отделениях возможно воздействие на персонал и пациентов различных опасных и вредных производственных факторов.

27. Радиационные факторы:

рентгеновское излучение от рентгенотерапевтических аппаратов и рентгеновских симуляторов;

потоки тормозного, нейтронного излучений и ускоренных электронов от медицинских ускорителей электронов (далее - линейные ускорители);

потоки бета-частиц, нейтронов и гамма-излучения от радионуклидных источников;

наведенная активность конструкционных материалов медицинских ускорителей 2-й группы (с максимальной энергией фотонов выше 10 МэВ) и радиоактивное загрязнение рабочих поверхностей и воздуха рабочих помещений.

Радиационные факторы оцениваются в соответствии с системой РК, разработанной администрацией ОЗ и согласованной с органами и учреждениями, осуществляющими государственный санитарный надзор.

28. Нерадиационные факторы:

озон и окислы азота, образующиеся в результате радиолиза воздуха рабочих помещений;

токсические компоненты защитных материалов (свинец и др.);

электромагнитные излучения высокой и сверхвысокой частоты, создаваемые системами питания облучательных установок;

высокое напряжение от источников питания;

постоянные и переменные электрические и магнитные поля;

лазерное излучение, применяемое в аппаратах лучевой терапии и предлучевой подготовки: прямое, отраженное, рассеянное;

шумы, создаваемые электрическими приводами, магнитными системами, воздушными вентиляторами и т.п.;

открытые движущиеся элементы оборудования, машин и механизмов.

29. Опасные и вредные производственные нерадиационные факторы оцениваются с использованием аппаратуры, внесенной в государственный реестр средств измерений Республики Беларусь и поверенной в установленном порядке, не реже 1 раза в 2 года.

30. Уровни опасных и вредных производственных факторов не должны превышать величин, регламентируемых действующими санитарными правилами и нормами.

- ГЛАВА 5

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ И ОБОРУДОВАНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

31. При проектировании кабинетов и отделений необходимо учитывать:

специфику ОЗ;

особенности планируемого технологического процесса лучевой терапии;

экологическое состояние окружающей среды;

возможную опасность природных факторов (геологических, метеорологических, гидрологических и т.п.).

32. Проектирование, строительство новых и реконструкцию действующих кабинетов и отделений  должны осуществлять организации, имеющие лицензии на право проведения таких работ.

33. Вновь строящиеся кабинеты и отделения должны размещаться в отдельно стоящих зданиях, пристройках или отдельном крыле здания.

34. Состав и площади помещений вновь строящихся и реконструируемых кабинетов и отделений приведены в приложении 1 к настоящим Правилам.

Состав и площади кабинетов и отделений могут задаваться организацией – производителем оборудования в форме проектного предложения, которое принимается во внимание при разработке проекта кабинета, но не заменяет его.

35. Основными принципами планировочно-функционального расположения помещений кабинетов и отделений должны быть:

сосредоточение помещений, в которых используется оборудование лучевой терапии, в одном блоке;

пульты управления аппаратами лучевой терапии должны располагаться в отдельных помещениях;

оптимальные способы и пути доставки радионуклидных источников на рабочие места;

обеспечение наименьшего пересечения путей перемещения персонала и пациентов с введенными РФП;

палаты для размещения пациентов с введенными для терапевтических целей РФП и операционные для проведения экстренных операций этим пациентам должны размещаться в одном блоке или в отдельно стоящем блоке.

36. Оборудование и отделка производственных помещений кабинетов и отделений должны соответствовать требованиям ОСП-2002.

37. В помещениях кабинетов и отделений, в которых пол расположен непосредственно над грунтом или потолок находится непосредственно под крышей при отсутствии рядом стоящих более высоких зданий, защита от излучения в этих направлениях не предусматривается.

38. Помещения кабинетов и отделений, требующие специальных нижних перекрытий или фундамента, должны располагаться на первом или цокольном этаже.

39. Помещения для хранения РФП должны иметь отдельный вход и удобный подъезд для специального транспорта.

40. Хранилища РФП должны располагаться смежно с помещениями приемки или должны быть связаны с этими помещениями отдельным лифтом, транспортером или другими транспортными средствами.

41. Отделка и оборудование помещения для хранения РФП должны отвечать требованиям, предъявляемым к помещениям для работ соответствующего класса работ, но не ниже 2 класса.

42. Стены и потолки процедурных, где установлены радиотерапевтические аппараты, должны окрашиваться масляной краской светлых тонов или покрываться слабо-сорбирующим материалом.

43. Полы в процедурных, где установлено высоковольтное оборудование, должны быть покрыты электроизолирующим материалом.

44. В помещениях, где проводится лучевая терапия с использованием РФП, края слабосорбирующих покрытий полов должны быть подняты и заделаны заподлицо со стенами.

- ГЛАВА 6

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАДИАЦИОННОЙ ЗАЩИТЕ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

45. Радиационная защита в технологических помещениях кабинетов и отделений должна проектироваться и изготовляться таким образом, чтобы облучение персонала и населения не превышало пределов доз, регламентируемых НРБ-2000.

46. Вход в процедурные, где установлены аппараты лучевой терапии, должен выполняться в виде лабиринта с защитой, обеспечивающей не превышение доз персонала, регламентируемых НРБ-2000.

47. При проведении расчетов защиты вновь строящихся помещений, в которых располагаются ИИИ, необходимо учитывать значения мощности эквивалентной дозы, используемой при проектировании защиты от внешнего излучения, согласно приложению 1 к настоящим Правилам.

48. Пульт управления аппаратами лучевой терапии должен размещаться в смежном с процедурной помещении. Вход в процедурную должен выполняться через пультовые помещения и контролироваться работающим персоналом.

49. Все проемы, коммуникационные и технологические каналы в радиационной защите должны быть спроектированы и изготовлены таким образом, чтобы эффективность защиты в местах их прохождения была не ниже расчетной для всей защиты.

50. Радиационная защита (стены и различные экраны) изготовляется из материалов, эффективно ослабляющих первичные и вторичные излучения, а также обеспечивающих защиту от высокочастотных, сверхвысокочастотных, постоянных электромагнитных полей.

51. Процедурные кабинетов и отделений не должны иметь оконных проемов.

52. Защитные смотровые окна в кабинетах предлучевой подготовки должны располагаться вне прямого пучка при всех положениях излучателей.	53. Палаты, в которых размещаются пациенты с введенными им РФП для терапевтических целей, должны иметь защитные стены и экраны, обеспечивающие защиту от излучения, исходящего от пациентов в пределах, предусмотренных техническими нормативными правовыми актами в области обеспечения радиационной безопасности. При этом высота перегородок и нижнего края оконных проемов должна находиться на уровне 1,8 м от пола при расположении палат на первом этаже.

- ГЛАВА 7

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЕНТИЛЯЦИИ, ЭЛЕКТРО- И ВОДОСНАБЖЕНИЮ, ОТОПЛЕНИЮ И КАНАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

54. Вентиляционные и воздухоочистительные устройства в кабинетах и отделениях терапии должны соответствовать требованиям ОСП-2002 и других нормативных документов.

55. В кабинетах и отделениях должна устанавливаться автономная приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением. Кратность воздухообмена по притоку и вытяжке определяется классом и характером работ, предусмотренных санитарным паспортом и должна соответствовать требованиям ОСП-2002 и других нормативных документов. Рециркуляция воздуха в рабочих помещениях запрещается.

56. Устройства забора воздуха из атмосферы должны располагаться на расстоянии не менее 15 метров по горизонтали от устройств выброса воздуха из помещений.

57. При использовании РФП в вытяжных системах должны устанавливаться фильтры для очистки воздуха, которые должны быть размещены внутри помещения в местах, доступных для проведения их замены.

58. Управление вентиляционными системами должно осуществляться вне помещений, в которых проводится облучение пациентов.

59. Хранилища открытых ИИИ, предназначенные для хранения летучих основных и дочерних радиоактивных веществ, должны быть оборудованы постоянно действующими системами вытяжной вентиляции.

60. Водоснабжение и канализация в кабинетах и отделениях должна соответствовать требованиям ОСП-2002 и других нормативных документов.

61. Прокладка труб водоснабжения и канализации в стенах и перекрытиях, служащих защитой от ионизирующего излучения не должна приводить к ослаблению защиты.

62. При использовании в терапии РФП должна применяться специальная канализация с отстойниками, обеспечивающими снижение концентрации радиоактивных веществ до уровней, предусматриваемых техническими нормативными правовыми актами в области обеспечения радиационной безопасности.

63. Сброс сточных вод из отстойников в хозяйственно-бытовую канализацию разрешается только после проведения радиометрического контроля и снижения концентрации радиоактивных веществ до пределов, предусмотренных НРБ-2000 и ОСП-2002.

64. Отопление помещений кабинетов и отделений должно быть водяным или воздушным и соответствовать требованиям санитарных правил и норм и других нормативных документов. При этом нагревательные приборы и устройства должны быть гладкими, удобными для очистки от пыли и загрязнений.

65. Проверка температуры воздуха в помещениях должно осуществляться  термометрами, обеспечивающими погрешность измерения ± 0,50С.

66. Электрооборудование и заземление в кабинетах и отделениях должно удовлетворять требованиям действующих правил установки и эксплуатации электрооборудования. Зануление аппаратов не допускается.

67. В процедурных помещениях кабинетов и отделений, кабинетов предлучевой подготовки, где ведутся работы с применением оптических центраторов, должно быть предусмотрено искусственное освещение пониженного уровня в пределах 5-20 лк.

- В процедурных помещениях кабинетов и отделений должно быть предусмотрено аварийное освещение от автономного источника аварийного электропитания.

69. Оборудование в кабинетах и отделениях должно исключать возможность соприкосновения персонала с открытыми токоведущими частями электрических цепей.

70. Водопроводная и отопительная сеть не должны использоваться в качестве заземлителей.

- ГЛАВА 8

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМАМ БЛОКИРОВКИ И СИГНАЛИЗАЦИИ

71. Блокировочные устройства должны обеспечивать перекрытие пучка излучения или возврат ИИИ в хранилище гамма-терапевтических аппаратов при:

открытии двери процедурного помещения во время сеанса облучения;

изменении параметров излучения, выходящих за пределы, установленные для данного сеанса облучения;

выключении питающего напряжения;

при возникновении опасности нанесения травм пациенту подвижными частями аппаратов.

72. Кабинеты и отделения с целью повышения радиационной безопасности должны быть оборудованы не менее, чем двумя полностью независимыми системами блокировки выпуска излучения, установленными на входной двери в процедурную, а также красными кнопками аварийного отключения излучения, установленными в процедурной.

73. Механическая и электромеханическая блокировки входных дверей в процедурные аппаратов лучевой терапии и линейных ускорителей не допускается.

74. Все двери в процедурные должны беспрепятственно открываться изнутри.

75. Система сигнализации должна обеспечивать персонал световой, звуковой и визуальной информацией о состоянии положения источника гамма-терапевтического аппарата.

76. Во время работы аппарата лучевой терапии, линейного ускорителя на пульте управления и над входом в процедурную, в лабиринте и в процедурной должны гореть предупреждающие световые сигналы:

зеленый свет – сигнализирующий о положении хранения  или отсутствии излучения при поданном напряжении на аппарат;

красный свет – сигнализирующий о наличии излучения;

желтый свет – промежуточное положение.

77. Световая сигнализация должна располагаться в поле зрения персонала и пациента.

78. Звуковая сигнализация должна информировать о:

превышении установленных КУ мощности дозы;

предстоящем включении излучения (работает одновременно с сигнализацией желтого цвета);

выходе из отделения пациента с введенным ему РФП для терапевтических целей;

79. Визуальная информация должна обеспечиваться установкой предупредительных и запрещающих знаков, например, «Знак радиационной опасности», «Не входить», «Не включать. Работают люди» и т.п. Знаки должны быть читаемыми и доступными для восприятия персоналом и пациентами.

80. Неисправности систем блокировок и сигнализации должны фиксироваться в рабочем журнале оператора и своевременно устраняться.	81. Объем и периодичность проверки систем блокировок и сигнализации определяется требованиями специальных протоколов контроля качества аппаратов лучевой терапии.

- ГЛАВА 9

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ

82. В целях обеспечения безопасности персонала и пациентов методология технологического процесса проведения лучевой терапии должна предусматривать:

наличие утвержденных Министерством здравоохранения Республики Беларусь методов облучения, методических указаний, инструкций, клинических протоколов по их применению, содержащих сведения об оптимальных режимах выполнения процедур и уровнях облучения пациентов при их выполнении;

перечень и последовательность этапов технологического цикла, позволяющих оптимизировать проведение лучевой терапии и направленная на снижение лучевой нагрузки на персонал и на нормальные ткани и органы риска пациентов;

применение оборудования, обеспечивающего получение персоналом и пациентами минимально достижимой лучевой нагрузки;

дозиметрическое и метрологическое обеспечение всего технологического цикла для достижения максимальной точности определения лучевых нагрузок на персонал и пациентов;

меры защиты персонала и пациентов при проведении облучения (защитные приспособления, установление КУ, предупредительные знаки, и т.п.);

меры по дезактивации помещений, оборудования, персонала и пациентов при проведении работ с РФП;

прогноз возможных радиационных аварий (пожара), меры их предупреждения и перечень действий персонала при их ликвидации.

83. При проведении облучения пациентов не допускается выполнение операций, не предусмотренных технологическим процессом, если эти действия не направлены на принятие мер по предотвращению аварий и других обстоятельств, угрожающих здоровью персонала и пациентов.

- ГЛАВА 10

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ

84. При проектировании кабинетов и отделений размещение оборудования в помещениях должно быть технологически обоснованным.	85. Допускается размещение высоковольтного оборудования в подвальном или цокольном этаже здания при расположении пультовой на первом этаже.

86. Размещение рентген-топометрических аппаратов (симуляторов), кабинетов планирования лучевой терапии должно быть осуществлено в соответствии с технической документацией.

87. Вспомогательные устройства и принадлежности к аппаратам лучевой терапии (формирующие устройства, фильтры, эндостаты и др.) должны быть расположены так, чтобы  обеспечивался удобный подход к ним и извлечение из мест их расположения.

88. Оборудование, инструменты и мебель должны быть закреплены за соответствующими помещениями и промаркированы.

89. Оборудование, предназначенное для проведения лучевой терапии с РФП, должно обеспечивать минимальную лучевую нагрузку на персонал, позволять производить его дезактивацию и удовлетворять требованиям НРБ-2000 и ОСП-2002.

- ГЛАВА 11

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ

90. Рабочие места в кабинетах и отделениях должны быть организованы так, чтобы радиационно-опасные операции технологического процесса создавали минимальное облучение персонала, и была возможность контроля за местоположением ИИИ.

91. Расположение рабочего места оператора аппарата лучевой терапии в пультовом помещении должно быть таково, чтобы вход в процедурное помещение и сигнальные табло находились в поле зрения оператора.

92. Рабочие места персонала при работе с РФП должны быть оборудованы индивидуальными и коллективными средствами защиты.		93. Для ограничения загрязнения рабочих поверхностей, оборудования и помещений при использовании РФП следует пользоваться лотками и поддонами, выполненными из слабосорбирующих материалов, пластиковыми пленками, фильтровальной бумагой и другими подсобными материалами разового применения.

- ГЛАВА 12

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ПУСКО-НАЛАДОЧНЫХ РАБОТ И	ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ

94. Пуско-наладочные работы осуществляются организацией, имеющей лицензию на право проведения работ. По завершении пуско-наладочных работ составляется акт ввода аппарата в эксплуатацию.

95. Ремонтно-профилактические работы осуществляются после проведения дозиметрического контроля и согласования плана работ со службой радиационной безопасности (далее – СРБ) или лицом, ответственным за радиационную безопасность.

96. Ремонтно-профилактические работы должны осуществляться персоналом, имеющим допуск к работе, а при выполнении особо опасных работ - с оформлением наряда-допуска на их проведение.

97. Персонал, осуществляющий ремонтно-профилактические работы, обязан пользоваться средствами защиты, набор которых определяется методикой проведения этих работ.

98. Ремонтно-профилактические работы должны проводиться при наличии в помещении не менее двух человек.

99. При проведении пуско-наладочных и ремонтно-профилактических работ должно быть исключено пребывание посторонних лиц в помещениях, где проводятся эти работы.

100. Техническое обслуживание оборудования должно осуществляться в соответствии с инструкциями по эксплуатации и включает:	 проверку технических параметров аппарата перед началом рабочей смены согласно требованиям технической документации и контроль работоспособности блокировочных устройств и сигнализации;                                      	профилактический осмотр и обслуживание в сроки, установленные технической документацией;						          	контроль дозиметрических параметров;    	                               	контроль эффективности конструктивной защиты аппарата;			контроль эффективности средств радиационной защиты. 			101. Результаты  всех видов технического обслуживания фиксируются в контрольно-технических журналах или формулярах.

102. Периодичность мероприятий по проверке параметров оборудования определяется системой контроля качества его работы и требованиями технической документации.							103. При выводе из эксплуатации аппаратов и оборудования лучевой терапии должны быть предусмотрены мероприятия по обеспечению радиационной безопасности персонала, производящего его демонтаж.

- ГЛАВА 13

ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ХРАНЕНИЯ, УЧЕТА, ТРАНСПОРТИРОВКИ ИСТОЧНИКОВ ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ И ОБРАЩЕНИЮ С РАДИОАКТИВНЫМИ ОТХОДАМИ

104. Получение, хранение, транспортировка и учет ИИИ в кабинетах и отделениях должны соответствовать требованиям ОСП-2002 и действующих технических нормативных правовых актов в области обеспечения радиационной безопасности.

105. В кабинетах и отделениях должны быть обеспечены такие условия получения, хранения, применения, расходования и списания ИИИ, которые исключали бы возможность утраты или бесконтрольного их использования и соответствовали требованиям действующих технических нормативных правовых актов в области обеспечения радиационной безопасности.

106. Транспортировка ИИИ и радиоактивных отходов (далее – РАО) внутри помещений кабинетов и отделений и на территории организации должна проводиться в транспортных защитных контейнерах с соблюдением мер безопасности.

107. Хранение ИИИ должно осуществляться в специально оборудованных помещениях, хранилищах, защитных контейнерах, в соответствии с требованиями действующих технических нормативных правовых актов в области обеспечения радиационной безопасности. Стеклянные емкости, содержащие РФП, должны быть помещены в металлические или пластмассовые сосуды, достаточные для вмещения всей хранящейся жидкости в случае нарушения целостности стекла.

108. В хранилище должны быть вывешены схемы размещения ИИИ.

109. Хранилища должны быть оборудованы охранной сигнализацией и опечатываться после окончания работы.

110. Выдача ИИИ из хранилища должна производиться ответственным лицом на основании требования, форма которого приведена в приложении 8 к ОСП-2002. Возврат каждого ИИИ должен регистрироваться в приходно-расходном журнале.

111. Активность радионуклидов, находящихся в хранилище, не должна превышать значений, указанных в санитарном паспорте.

112. Радионуклиды, непригодные к дальнейшему использованию, должны рассматриваться, как радиоактивные отходы (далее – РАО), и своевременно списываться и сдаваться на захоронение в установленном порядке.

113. Обращение с РАО, образующимися в результате деятельности отделений и кабинетов, проводится в соответствии с требованиями ОСП-2002 и «Санитарными правилами обращения с радиоактивными отходами (СПОРО-2005)» 2.6.6.11-7-2005, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь        от 07 апреля  2005 г. № 45.

- ГЛАВА 14

ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ РАДИАЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛА И ПАЦИЕНТОВ

114. К работе в отделениях и кабинетах допускаются лица не моложе 18 лет, отнесенные администрацией ОЗ к категории персонал, не имеющие медицинских противопоказаний и прошедшие специальную подготовку.

115. Допуск к работе осуществляется только после ознакомления с технологией проведения лучевой терапии на рабочем месте, инструктажа и проверки знаний правил безопасного ведения работ и действующих в ОЗ инструкций по технике и радиационной безопасности.

- 116. Персонал обязан:

соблюдать технологическую дисциплину при проведении лучевой терапии;

соблюдать требования по обеспечению радиационной безопасности пациентов;

носить индивидуальные дозиметры;

знать и соблюдать требования нормативных документов и инструкций, действующих в кабинетах и отделениях лучевой терапии;

соблюдать установленный в кабинетах и отделениях порядок использования средств коллективной и индивидуальной защиты;

своевременно проходить периодические медицинские осмотры;		выполнять установленные требования по предупреждению радиационных аварий и правила поведения в случае ее возникновения;

обо всех обнаруженных неисправностях в работе оборудования, являющегося ИИИ, немедленно ставить в известность заведующего отделением, кабинетом или лицо, ответственное за радиационную безопасность;

проходить инструктаж по технике безопасности и радиационной безопасности

вводный - при поступлении на работу;							первичный – на рабочем месте;								повторный – не реже одного раза в три месяца;					внеплановый – при изменении условий труда, нарушении требований техники безопасности, несчастных случаях и т.д.

117. Облучение пациентов на аппаратах лучевой терапии осуществляется персоналом в количестве не менее 2-х человек.

118. Радиационная защита персонала и пациентов при проведении лучевой терапии обеспечивается комплексом мероприятий, регламентированными действующими техническими нормативными правовыми актами в области обеспечения радиационной безопасности. Защита обеспечивается за счет:

качества проекта и строительства помещений кабинета или отделения лучевой терапии;

правильной организацией технологического процесса лучевой терапии;

знанием и соблюдением персоналом правил работы с ИИИ;

достаточностью коллективных и индивидуальных средств защиты;      	обеспечением системы информации о радиационной обстановке в кабинете и отделении;

не превышением установленных КУ.

119. В кабинетах и отделениях должны применяться следующие коллективные средства защиты:

конструктивная защита аппаратов лучевой терапии;

стационарные защитные ограждения (стены, лабиринты и т.п.);

защитно-технологическое оборудование (защитные ширмы, экраны, дистанционный инструментарий, боксы и т.п.);

защитное заземление оборудования;

слабосорбирующие покрытия стен, полов и потолков;

устройства вентиляции и очистки воздуха;

устройства контроля за уровнем вредных производственных факторов;

различные виды блокировок и сигнализации;

120. Терапевтическое облучение пациентов проводится только по назначению лучевого терапевта и с согласия пациентов.

121. При проведении облучения пациентов обязательно применение защитных приспособлений для экранирования наиболее радиочувствительных органов от прямого и рассеянного излучения.		122. При проведении лучевой терапии не допускается облучение частей тела пациентов, не предусмотренных планом облучения. Должны быть предприняты все меры для предотвращения лучевых осложнений у пациентов.													123. Любая лучевая терапия беременных женщин должна осуществляться только по клиническим показаниям при минимальном облучении плода. Лучевая терапия с помощью РФП не допускается.		124. В кабинетах и отделениях должен быть план мероприятий по защите пациента при возникновении аварийной ситуации, предусматривающий эвакуацию пациента, оценку полученной им незапланированной дозы, состояния, и необходимые медицинские меры по предупреждению возникновения незапланированных лучевых реакций и повреждений.	                                                                                                       	125. Процедурные и пультовые аппаратов лучевой терапии, а также палаты для пациентов с введенными РФП для терапевтических целей и медицинские посты наблюдения должны быть оборудованы двусторонней переговорной связью. 							                              	126. В кабинетах и отделениях должны быть установлены двухканальные системы телевизионного наблюдения за аппаратом и пациентом.												127. В кабинетах и отделениях должны быть установлены измерители-сигнализаторы мощности дозы, позволяющие оценить радиационную обстановку. В кабинетах гамма-терапевтических аппаратов для дистанционного облучения и линейных ускорителей один детектор излучения должен быть установлен в процедурной. В кабинетах контактной лучевой терапии один детектор должен быть установлен в процедурной, а второй в пультовом помещении у выхода из процедурной. Пульты приборов должны быть расположены рядом с пультами аппаратов лучевой терапии и видны операторам установок. В кабинетах и отделениях, применяющих РФП для лучевой терапии, детекторы должны быть установлены на выходах из отделений, в шлюзах. Пульты приборов должны быть расположены на медицинском посту отделения. Срабатывание сигнализации определяются предельно допустимыми уровнями мощности эквивалентной дозы. При оценке мощности эквивалентной дозы на рабочих местах необходимо учитывать величины предельно-допустимой мощности эквивалентной дозы, которые определяют умножением на коэффициент 2 значений мощности эквивалентной дозы, приведенных в приложении 2 к настоящим Правилам. Детекторы приборов должны быть расположены на высоте    1,8 м от пола.	128. После проведения работ по использованию РФП для терапевтических целей проводится обязательный радиометрический контроль рабочих поверхностей, использованных материалов и инструментов, специальной одежды и кожных покровов персонала. В случае превышения предельно-допустимых уровней загрязнения проводится их дезактивация  и сбор РАО.

129. Производство работ повышенной радиационной опасности должно осуществляться по наряду-допуску согласно приложению 15 к ОСП-2002 за исключением случаев экстренной эвакуации пациентов.

- ГЛАВА 15

КОНТРОЛЬ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

130. Контроль за обеспечением радиационной безопасности в кабинетах и отделениях должна осуществлять СРБ или лицо, ответственное за радиационную безопасность. СРБ должна быть создана с учетом объема и характера работ в ОЗ.

131. Целью контроля является обеспечение безопасности от воздействия радиационных и нерадиационных факторов, а также получение информации о дозах облучения персонала и пациентов для последующего анализа и проведения необходимых мероприятий по уменьшению лучевых нагрузок.

132. Порядок проведения контроля за обеспечением радиационной безопасности определяется с учетом особенностей и условий работ, выполняемых в кабинетах и отделениях, и согласовывается с органами и учреждениями, осуществляющими государственный санитарный надзор.

133. Контроль за обеспечением радиационной безопасности включает:

участие в разработке медико-технических заданий на проектирование и реконструкцию кабинетов и отделений;

осуществление контроля за проектированием, строительством, реконструкцией и эксплуатацией кабинетов и отделений;        		организацию и проведение мероприятий по техническому совершенствованию службы лучевой терапии, в том числе коррекцию заявок на аппаратуру и оборудование, расходные материалы;

контроль за профессиональной подготовкой и переподготовкой лиц, работа которых связана с лучевой терапией;

организацию и осуществление РК;

организацию и осуществление контроля эксплуатационных параметров оборудования с периодичностью, указанной в технической документации на аппаратуру и соответствующих стандартах;

установление КУ;

учет дозовых нагрузок на персонал и пациентов;

соблюдение требований нормативных документов в области обеспечения радиационной безопасности.

осуществление (организацию) контроля за нерадиационными факторами.

134. Контроль за обеспечением радиационной безопасности заключается в проведении комплексных мероприятий, направленных на:

предотвращение превышения основных дозовых пределов и снижения их до возможно низкого уровня;

обеспечение условий по безопасному ведению работ по всему технологическому циклу лучевой терапии;

предотвращению условий возникновения аварийной ситуации.

135. Должностные лица, осуществляющие контроль за обеспечением радиационной безопасности, вправе приостанавливать проведение работ с ИИИ при выявлении нарушений норм и правил в области обеспечения радиационной безопасности до устранения обнаруженных нарушений.

136. Система РК в кабинетах и отделениях разрабатывается СРБ или лицом ответственным за радиационную безопасность в зависимости от характера проводимых работ и используемых ИИИ и согласовывается с органами и учреждениями, осуществляющими государственный санитарный надзор.

137. В зависимости от характера проводимых работ и используемых ИИИ РК должен включать:

индивидуальный дозиметрический контроль (далее – ИДК) облучения персонала;

контроль доз облучения пациентов;

измерение мощности дозы рентгеновского и гамма-излучения, потоков нейтронов на рабочих местах персонала, в смежных помещениях и на прилегающей территории;

измерение уровней загрязнения радионуклидами рабочих поверхностей и оборудования, транспортных средств, кожных покровов и одежды работающих и пациентов;

измерение содержания радиоактивных аэрозолей в воздухе рабочих и смежных помещений;

контроль радиоактивного загрязнения закрытых источников излучения (проверка герметичности) и применяемого оборудования;

контроль за уровнем внешнего излучения от больных с инкорпорированными РФП, находящимися в радиологических палатах;

контроль эффективности средств радиационной защиты;

контроль за уровнем радиоактивного загрязнения фильтров вентиляционных систем;

контроль за уровнем загрязнения окружающей среды.

138. Результаты РК должны сопоставляться со значениями пределов доз и КУ.

139. При внедрении новых методов лучевой терапии РК должен проводиться ежедневно в течение первых 2-3 недель.

140. Рекомендуемые объем и периодичность РК приведены в приложении 3 к настоящим Правилам.

141. Регистрация доз облучения персонала осуществляется:

от внешнего облучения с использованием индивидуального дозиметра; 	от внутреннего облучения методами прямой регистрации или по поступлению и выведению радионуклидов из организма.

142. Для оценки внешнего облучения персонала целесообразно использовать два индивидуальных дозиметра, которые должны быть закреплены при проведении облучения на:

гамма-терапевтических аппаратах для контактного облучения - на уровне нагрудного и нижнего карманов медицинского халата;

гамма-терапевтических аппаратах для дистанционного облучения и медицинских ускорителях - на уровне медицинского колпака и нагрудного кармана халата;

рентгено-терапевтических аппаратах - на уровне нагрудного кармана халата.

При использовании РФП с терапевтической целью дозиметры располагаются на уровне нагрудного кармана халата за защитным фартуком и на рукаве халата за защитными перчатками.

143. Оценка доз облучения пациентов осуществляется:

расчетным методом при планировании лучевого лечения;

методами дозиметрического контроля ин-виво.

144. Результаты ИДК регистрируются для:

персонала – в карточке учета индивидуальных доз внешнего облучения форма которой приведена в приложении 14 к ОСП-2002;

пациентов – в персональном листе учета доз медицинского облучения, являющемся приложением к их амбулаторным картам.

145. Ежегодно в установленные сроки администрация ОЗ предоставляет региональному центру контроля и учета индивидуальных доз облучения сведения о дозах облучения персонала кабинетов и отделений в условиях нормальной эксплуатации и в условиях радиационной аварии (или планируемого повышенного облучения персонала) в соответствии с формами государственной статистической отчетности по индивидуальным дозам облучения граждан.

146. Приборы, применяемые для проведения РК, должны быть поверены в установленном порядке.

147. Параметры нерадиационных факторов в кабинетах и отделениях (электробезопасность, кратность воздухообмена, освещенность и др.) определяются аккредитованными в данной области  измерений организациями по мере необходимости, но не реже одного раза в два года.

- ГЛАВА 16

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ РАДИАЦИОННЫХ АВАРИЙ И ЛИКВИДАЦИЯ ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

148. Возникновение радиационных аварий и повышенное облучение персонала и населения возможно:

при использовании аппаратов, оборудования или средств защиты, не отвечающих требованиям технических нормативных правовых актов в области обеспечения радиационной безопасности;

при нарушении правил работы с аппаратами, оборудованием, предусмотренных технической документацией;

при возникновении аварийных ситуаций в результате технической неисправности аппаратов, оборудования (механическая поломка элементов аппарата, оборудования);

при повреждении радиационной защиты аппарата, оборудования;

при утере или хищении ИИИ, РФП.

149. С целью предупреждения повышенного облучения персонала и населения в кабинетах и отделениях, администрация ОЗ должна обеспечить такие условия получения, хранения, выдачи РФП, при которых исключается возможность их утраты или бесконтрольного использования.

150. Проведение мероприятий по ликвидации аварии и ее последствий, безопасности персонала и населения организует администрация ОЗ, где произошла авария, в соответствии с Инструкцией по действиям персонала в аварийных ситуациях и Плана мероприятий по защите персонала и населения в случае радиационной аварии.

151. При проведении лучевой терапии не допускается выполнение каких-либо операций, не предусмотренных должностными инструкциями, инструкциями по технике безопасности и радиационной безопасности.

152. В помещениях кабинетов и отделений проводятся только те работы, которые указаны в санитарном паспорте.

153. В кабинетах и отделениях должен быть комплект аварийных средств и оборудования, включающий следующие предметы: комплект защитной одежды; специальные дезактивирующие средства; сорбирующие материалы, инструменты и тара для сбора и временного хранения предметов, загрязненных радиоактивными веществами, контрольно-измерительные приборы; средства неотложной помощи; знаки радиационной опасности, средства для ограждения радиационно-опасной зоны.

- Приложение 1

к Санитарным правилам и нормам

2.6.3.13-24-2006 «Гигиенические

требования к обеспечению

радиационной безопасности при

проведении лучевой терапии»

Состав и площади помещений кабинетов и отделений

| Наименование помещений |  | Площадь, м2 * |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |
| Блок дистанционной лучевой терапии |  |  |
| 1. | Кабинет мегавольтной терапии: |  |
|  | процедурная | Определяется габаритами оборудования и техническими требованиями к его размещению |
|  | комната управления | 15; при применении площадь увеличивается на 10 |
|  | агрегатная (генераторная) | 35 |
|  | помещение технического регулирования | 18 |
|  | кабины для раздевания | 1,2 * 2 |
|  | гипертермическая | 24 |
|  | помещение для подготовки больных к облучению в барокамере | 16 |
|  | кабинет врача (смотровая) | 12 |
|  | помещение для запасных частей и принадлежностей | 10 |
| 2. | Кабинет дистанционной гамма-терапии: |  |
|  | процедурная для статического облучения | 36 |
|  | процедурная для подвижного облучения | 45 |
|  | комната управления | 15 |
|  | кабины для раздевания | 1,2 * 2 |
|  | кабинет врача (смотровая) | 12 |
| 3. | Кабинет дальнедистанционной рентгенотерапии: |  |
|  | процедурная | 24 |
|  | комната управления | 15 |
|  | кабины для раздевания | 1,2 * 2 |
|  | кабинет врача (смотровая) | 12 |
| 1 |  | 2 |
| 4. | Кабинет короткодистанционной и контактной рентгенотерапии: |  |
|  | процедурная | 20 |
|  | комната управления | 15 |
|  | кабины для раздевания | 1,2 * 2 |
|  | кабинет врача (смотровая) | 12 |
| 5. | Помещение приема и временного хранения транспортного контейнера с ИИИ | 6 на один контейнер, но не менее 10 |
| 6. | Кабинет для внутриполостной аппаратурной гамма-терапии: |  |
|  | процедурная для облучения | 24 |
|  | то же, с установкой рентгенотопометрического аппарата | 34 |
|  | комната управления | 15 |
|  | процедурная (перевязочная) для введения эндостатов | 24 |
|  | то же, с установкой рентгенотопометрического аппарата | 34 |
|  | процедурная (перевязочная) для извлечения эндостатов | 18 |
|  | моечная-стерилизационная | 10 |
|  | кабины для раздевания | 1,2 * 2 |
|  | ксеролаборатория | 10 |
|  | фотолаборатория | 10 |
|  | кабинет врача | 12; при двух и более процедурных для внутриполостной гамма-терапии площадь увеличивается на 4 на каждую процедурную сверх одной |
| 7. | Кабинет планирования лучевой терапии: |  |
|  | процедурная на одно рабочее место | 34 |
|  | процедурная на два рабочих места | 45 |
|  | комната управления | 15 |
|  | комната приготовления бария | 4 |
|  | уборная | 3 |
|  | фотолаборатория | 10 |
|  | ксеролаборатория | 10 |
|  | кабинет врача | 12 |
| 8. | Перевязочная | 22 |
| 9. | Помещение для изготовления формирующих устройств, фантомов, болюсов, матриц и др. | 30 |
| 1 |  | 2 |
| Блок внутриполостной и контактной лучевой терапии закрытыми ИИИ при ручном введении |  |  |
| 10. | Помещение приема и временного хранения контейнеров ИИИ | 10 |
| 11. | Хранилище закрытых ИИИ | 10 |
| 12. | Манипуляционная | 20 |
| 13. | Процедурная (перевязочная) для введения ИИИ | 24 |
| 14. | Процедурная с установкой рентгенотопометрического аппарата | 34 |
| 15. | Комната управления рентгенотопометрическим аппаратом | 10 |
| 16. | Процедурная (перевязочная) для извлечения ИИИ | 18 |
| 17. | Операционная для радиохирургии | 36 |
| 18. | Предоперационная | 15 |
| 19. | Стерилизационная | 10 |
| 20. | Радиологическая палата на одну койку со шлюзом и уборной | 15 |
| 21. | Радиологическая палата на две койки со шлюзом и уборной | 25 |
| 22. | Помещение (пост) дежурной медицинской сестры | 12 |
| 23. | Кабинет врача (ординаторская) | 12; на каждого врача более одного площадь увеличи-вается на 4 |
| 24. | Буфетная | 14 |
| 25. | Санитарная комната | 8 |
| 26. | Комната личной гигиены больных | 3 |
| 27. | Ванная | 10 |
| 28. | Помещение мытья и стерилизации суден, горшков, мытья и сушки клеенок | 8 |
| 29. | Кладовая уборочного инвентаря | 4 |
| 30. | Помещение сортировки и временного хранения грязного белья | 6 |
| 31. | Кладовая чистого белья | 4 |
| 32. | Процедурная (общего назначения) | 12 |
| Блок лучевой терапии открытыми ИИИ |  |  |
| 33. | Помещение для приема, распаковки ИИИ и временного хранения транспортных упаковок | 10 |
| 34. | Хранилище открытых ИИИ | 10 |
| 35. | Фасовочная | 18 |
| 36. | Моечная | 12 |
| 37. | Санитарно-радиационный шлюз при входе в хранилище, фасовочную и моечную | 8 |
| 38. | Процедурная для внутривенного и перорального введения открытых ИИИ | 20 |
| 1 |  | 2 |
| 39. | Процедурная для внутривенного или перорального введения открытых ИИИ | 16 |
| 40. | Операционная для радиохирургии | 36 |
| 41. | Предоперационная | 15 |
| 42. | Стерилизационная | 10 |
| 43. | Радиометрическая | 12 |
| 44. | Радиологическая палата одну койку со шлюзом и уборной | 15 |
| 45. | Радиологическая палата две койки со шлюзом и уборной | 25 |
| 46. | Помещение (пост) дежурной медицинской сестры | 10 |
| 47. | Кабинет врача | 12; на каждого врача более одного площадь увеличи-вается на 4 |
| 48. | Буфетная (со шлюзом) | 18 |
| 49. | Санитарная комната | 8 |
| 50. | Комната личной гигиены больных | 3 |
| 51. | Ванная | 10 |
| 52. | Помещение с дозиметрическим контролем для дезактивации и мытья суден | 10 |
| 53. | Кладовая уборочного инвентаря и средств ликвидации радиоактивных загрязнений | 4 + 6 |
| 54. | Кладовая чистого белья | 4 |
| 55. | Помещение временного хранения белья, загрязненного радиоактивными веществами | 8 |
| 56. | Помещение временного хранения подлежащих исследованию радиоактивных выделений больных | 8 |
| 57. | Помещение временного хранения твердых РАО | 6 |
| 58. | Помещение для выдержки жидких РАО (при отсутствии специальной канализации) | 8 |
| 59. | Санитарный пропускник персонала с гардеробом домашней и рабочей одежды, с душевой, с постом дозиметрического контроля и комнатой личной гигиены (мужской и женский) | 1,5 на одного человека, но не менее 12 для мужчин и 15 – для женщин |
| 60. | Материальная | 10 |
| 61. | Санитарный пропускник для больных с постом дозиметрического контроля | 12 |
| 62. | Комната персонала | 12 |
| Общие помещения блоков отделения лучевой терапии |  |  |
| 63. | Ожидальная | 4,8 на каждый кабинет,но не менее 10 |
| 1 |  | 2 |
| 64. | Вестибюль-гардеробная для больных, пользующихся амбулаторным лечением | 15 |
| 65. | Уборные для больных и персонала | 3 |
| 66. | Кабинет заведующего | 12 |
| 67. | Комната старшей медсестры | 12 |
| 68. | Комната сестры-хозяйки | 12 |
| 69. | Комната клинической дозиметрии | 10 |
| 70. | Комната дозиметрического контроля с фотолабораторией | 10 + 6 |
| 71. | Комната медицинского персонала | 12 |
| 72. | Комната инженерного персонала | 10; на каждого инженера более двух площадь увеличивается на 4 |
| 73. | Комната личной гигиены персонала | 3 |
| 74. | Мастерская настройки и мелкого ремонта оборудования | 12 |
| 75. | Компьютерный зал | 24 |
| 76. | Гардеробная уличной, домашней и рабочей одежды (предусматривается для отдельно стоящего здания) | См.поз.59 |

____________________________

* Площади кабинетов мегавольтной терапии, гамма-терапии и компьютерного зала могут быть изменены в зависимости от состава и габаритных размеров оборудования

- Приложение 2

к Санитарным правилам и нормам

2.6.3.13-242006 «Гигиенические

требования к обеспечению

радиационной безопасности при

проведении лучевой терапии»

- Значения мощности эквивалентной дозы, используемой при проектировании защиты от внешнего ионизирующего излучения

| ## Категория облучаемых лиц | ## Наименование помещений | ## Продолжитель-ность облучения, ч/год | ## Проектная мощность эквивалентной дозы мкЗв/час |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 |
| ## Персонал | ## Помещения постоянного пребывания персонала при работе с ИИИ (комнаты управления аппаратами лучевой терапии, манипуляционные, радиооперационные, фасовочные, моечные и др.) | ## 1700 | ## 6,0 |
|  | ## Помещения для работы с ИИИ, где персонал пребывает не более 18 часов в неделю (хранилища, процедурные кабинетов лучевой терапии, радиологические палаты, помещения для хранения грязного белья, загрязненного радионуклидами, радиоактивных отходов и др.) | ## 850 | ## 12,0 |
| ## Население | ## Помещения кабинетов и отделений, не предназначенные для работы с ИИИ (комнаты врачей, ординаторские и др.) | ## 1700 | ## 0,6 |

| ## 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ## Необслуживаемые помещения* | ## 850 | ## 12,0 |
|  | ## Любые другие помещения, не входящие в состав кабинета и отделения | ## 8800 | ## 0,06 |
|  | ## Наружные поверхности зданий | ## 8800 | ## 0,06 |
|  | ## Территория учреждения | ## 8800 | ## 0,06 |

______________________________________________________________

* Необслуживаемые помещения персонал посещает только при техническом обслуживании  оборудования.

При расчете защиты введен коэффициент запаса 2.

При изменении продолжительности облучения (час/год) соответственно изменяется и мощность дозы.

- Приложение 3

к Санитарным правилам и нормам

2.6.3.13-242006 «Гигиенические

требования к обеспечению

радиационной безопасности при

проведении лучевой терапии»

- Рекомендуемые объем и периодичность радиационного контроля

| Наименование кабинета | Вид и объем радиационного контроля | Периодичность контроля |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Кабинет рентгенотерапии | Индивидуальный контроль доз облучения персонала | 1 раз в 3 месяца |
|  | Измерение мощности дозы рентгеновского излучения на рабочих местах, в смежных помещениях и прилегающей территории | 2 раза в год |
|  | Контроль блокировочных устройств на входе в процедурную | ежедневно |
| Кабинет дистанционной гамматерапии | Индивидуальный контроль доз облучения персонала | 1 раз в 3 месяца |
|  | Измерение мощности дозы гамма-излучения на рабочих местах, в смежных помещениях и прилегающей территории | 2 раза в год |
|  | Контроль эффективности конструктивной защиты гамма-аппарата | После зарядки и перезарядки аппарата |
|  | Контроль блокировочных устройств на входе в процедурную | ежедневно |
| Кабинет мегавольтной терапии | Индивидуальный контроль доз облучения персонала | 1 раз в 3 месяца |
|  | Измерение мощности дозы тормозного излучения, потоков нейтронов на рабочих местах, в смежных помещениях и прилегающей территории | 2 раза в год |
|  | Измерение потоков -частиц и -излучения от активированных деталей ускорителя | при ремонтно-наладочных работах |
| 1 | 2 | 3 |
| Кабинет контактной лучевой терапии закрытыми ИИИ | Индивидуальный контроль доз облучения персонала | 1 раз в 3 месяца |
|  | Измерение мощности дозы гамма-излучения и потоков нейтронов на рабочих местах, в смежных помещениях и прилегающей территории | 2 раза в год |
|  | Контроль радиоактивного загрязнения ИИИ (проверка герметичности), стерилизаторов и др. оборудования | 1 раз в год |
|  | Контроль эффективности средств радиационной защиты | 1 раз в 2 года |
| Кабинет внутриполостной аппаратурной лучевой терапии | Индивидуальный контроль доз облучения персонала | 1 раз в 3 месяца |
|  | Измерение мощности дозы гамма-излучения и потоков нейтронов на рабочих местах, в смежных помещениях и прилегающей территории | 2 раза в год |
|  | Контроль эффективности конструктивной защиты гамма-аппарата | После зарядки и перезарядки аппарата |
|  | Контроль блокировочных устройств на входе в процедурную | Ежедневно |
| Кабинет лучевой терапии открытыми ИИИ | Индивидуальный контроль внешнего облучения персонала | 1 раз в 3 месяца |
|  | Индивидуальный контроль доз внутреннего облучения персонала | Согласуется с территориальными органами и учреждениями государственного санитарного надзора |
|  | Измерение потоков -частиц и -излучения на рабочих местах, в смежных помещениях и прилегающей территории | 2 раза в год |
|  | Измерение уровней загрязнения радионуклидами рабочих поверхностей оборудования, кожных покровов и одежды работающих. | Ежедневно после окончания работ |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Измерение содержания радиоактивных аэрозолей в воздухе: | Не менее 2 раз: |
|  | рабочих помещений | в квартал |
|  | смежных помещений | в год |
|  | Контроль за уровнем внешнего излучения от больного с инкорпорированным ИИИ | При переводе в общую больничную палату |
|  | Контроль эффективности средств радиационной защиты | 1 раз в 2 года |
|  | Контроль за радиоактивностью твердых и жидких отходов | Перед вывозом на захоронение |
|  | Контроль за уровнем радиоактивности сточных вод в баках и отстойниках, в коллекторе | Перед выбросом в канализацию |
|  | Контроль за уровнем радиоактивного загрязнения фильтров вентиляционных систем | 1 раз в 2 года |
|  | Контроль за уровнем радиоактивного загрязнения окружающей среды | По графику, согласованному с территориальными органами и учреждениями государственного санитарного надзора |
| Кабинет планирования лучевой терапии | Индивидуальный контроль доз облучения персонала | 1 раз в 3 месяца |
|  | Измерение мощности дозы рентгеновского излучения на рабочих местах, в смежных помещениях | 2 раза в год |

ОГЛАВЛЕНИЕ

Санитарные правила и нормы 2.6.3.13-24-2006

«Гигиенические требования к обеспечению радиационной безопасности при проведении лучевой терапии»

| Глава 1 | Термины и определения | 2 |
| --- | --- | --- |
| Глава 2 | Область применения | 3 |
| Глава 3 | Общие положения | 4 |
| Глава 4 | Опасные и вредные производственные факторы | 7 |
| Глава 5 | Гигиенические требования к размещению и оборудованию производственных помещений | 8 |
| Глава 6 | Гигиенические требования к радиационной защите производственных помещений | 9 |
| Глава 7 | Гигиенические требования к вентиляции, электро- и водоснабжению, отоплению и канализации производственных помещений | 10 |
| Глава 8 | Гигиенические требования к системам блокировки и сигнализации | 12 |
| Глава 9 | Гигиенические требования к организации технологического процесса лучевой терапии | 13 |
| Глава 10 | Гигиенические требования к размещению оборудования | 14 |
| Глава 11 | Гигиенические требования к организации рабочих мест | 14 |
| Глава 12 | Гигиенические требования к проведению пуско- наладочных работ и техническому обслуживанию оборудования | 15 |
| Глава 13 | Гигиенические требования к организации хранения, учета, транспортировки источников ионизирующих излучений и обращению с радиоактивными отходами | 16 |
| Глава 14 | Гигиенические требования к обеспечению радиационной защиты персонала и пациентов | 17 |
| Глава 15 | Контроль за обеспечением радиационной безопасности | 20 |
| Глава 16 | Предупреждение возможных радиационных аварий и ликвидация их последствий | 23 |
| Приложение 1 | Состав и площади помещений кабинетов и отделений |  |
| Приложение 2 | Значения мощности эквивалентной дозы, используемой при проектировании защиты от внешнего ионизирующего излучения |  |
| Приложение 3 | Рекомендуемые объем и периодичность радиационного контроля |  |

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1.	Настоящие Правила подготовлены ГУ “Научно-исследовательский
институт онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова” и
ГУ “Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного
здоровья” Министерства здравоохранения Республики Беларусь.

2.	Утверждены     постановлением     Главного     государственного
санитарного врача Республики Беларусь от от 22 ноября 2006г. № 143.

3.	Введены впервые.